물 품 규 격 서

□ 입찰공고번호 : (학)일송학원 관리국 공고 제2025-078호

□ 입찰건명 : 진단검사의학과 Real Time PCR System 시약 구매 조건부 장비 임차

□ 수요기관 : 한림대학교성심병원

□ 납품장소 : 수요기관 희망장소 입고도

□ 물품내역 등

No	품명(영문, 국문)	규격 및 사양	수량	단위	WARRANTY 기간
1	Real Time PCR System 실시간 유전자 증폭 장치	하기 참조	1	SET	5년 (계약기간 종료시까지)

A. Features

1. 사용가능한 형광파장 영역대는 450-730nm 입니다

2. 12개의 동일한 온도로 8단계에 걸쳐 온도 구배(Thermal gradient) 조건을 사용할 수 있기 때문에, 최적의 실험 조건을 설정하는 경우 매우 유용하게 사용할 수 있으며, 서로 다른 실험 조건의 실험을 한 번의 PCR 반응만을 통해서도 수행할 수 있습니다.

3. CFX96(FAST 96-well) 반응 모듈을 이용하는 경우에는 최대 5개까지의 형광 물질을 하나의 반응 튜브에서 동시에 분석할 수 있으며(5-target multiplex), 여분의 1개 분석 채널을 이용하면 FRET 실험도 가능합니다.

4. 96개의 샘플 튜브는 6개의 발광 다이오드(filtered LED)에 의해 형광신호를 얻을 수 있도록 여기(exitation)되며, 96개의 샘플이 독립적으로 여기 및 검출 되기 때문에 각 샘플에서 얻어지는 형광신호의 간섭(cross-talk)이 최소화 됩니다. 또한 6개의 LED는 그 수명이 반영구적이어서 별도의 교체 비용이나 유지 비용이 추가되지 않습니다.

5. 컴퓨터에 연결하지 않고도 정량 분석 실험이 가능하여 시료가 있는 현장으로 이동해서도 실험을 진행할 수 있으며, 실험 도중에 전원이 차단되더라도 전원이 재개되는 순간 실험이 복구되어 남은 실험 과정을 지속할 수 있습니다. 또한 PC와의 연결이 끊기거나 통신 상태가 종료되더라도 기기 자체에 저장된 데이터를 이용하여 실험 결과를 확인할 수 있습니다.

6. 사용이 쉽고 다양한 기능의 소프트웨어는 편리한 실험 조건 설정과 정확한 데이터 분석을 빠르게 할 수 있도록 해 줍니다. 특히, 광학 검출기(optic detector)는 모든 위치에서 데이터 값을 자동으로 읽어 들이기 때문에 시료의 위치를 잘못 설정하더라도, 실험이 진행되는 도중이나 실험이 종료된 이후에 언제라도 시료의 정보를 수시로 편집할 수 있습니다.

7. 기본 온도 조절 블록인 C1000은 정확한 온도 조절 기능과 온도 구배 기능을 가능하게 해 주며, PC와의 연결 없이 일반 PCR 기기로도 사용할 수 있어 기기 활용도를 극대화할 수 있습니다.

8. 고해상도 멜팅 분석(High-resolution melt analysis, HRM)이 가능하여 유전자 내의 염기서열 변화를 검출할 수 있으며, 96-well 블록 형태의 일반 PCR 기기를 이용하게 되면, 일반 PCR의 결과 시료를 덜어내지 않고도 그 결과물을 이용하여 end-point 분석 방법을 통해 SNP 유형을 확인할 수도 있습니다.

9. 사용자가 이용하는 중합효소 및 프라이머의 특징과 반응 산물의 길이에 따라 실험 조건을 자동으로 설정할 수 있는 자동 프로토콜 설정 기능이 내장되어 있어 손쉽게 실험 조건을 설정할 수 있습니다.

10. CFX384 반응 모듈로의 업그레이드가 가능하기 때문에 다수의 반응 시료를 이용하여 실험하는 경우 광학 모듈만 업그레이드하여 384-well 제품으로 사용할 수 있습니다. 추후 시료의 양이 증가되면 CFX 자동화 시스템을 이용하여 20개의 plate(96-well 또는 384-well)를 1개의 배치 시스템으로 활용할 수 있기 때문에 시간과 노력을 획기적으로 절감할 수 있습니다.

B. Specifications

1. C1000 PCR 반응 블록 조절기 (온도 구배 기능)	1 set

1) 크기 (W x D x H)	33cm x 46cm x 21cm

2) 무게	10.9 kg

3) 표시창	12 x 9cm, 고해상도 컬러

4) 입력전압	110~250VAC / 50~60Hz,

400W maximum

5) PCR 면허 보유 여부	보유

6) 통신	5 USB A, 1 USB B

7) 저장 용량	기기 내 1000개의 프로그램

저장

8) 온도 조절 방식	Calculated & Block

9) 프로그램 입력 방법	그래픽 입력 및 텍스트

입력, 자동 실험 조건 입력

10) 보안 기능	폴더에 암호 지정 가능,

로그인 시 암호 지정

11) 문서 출력 내용	기기 작동 기록 및 시스템

에러 기록

12) PC와의 호환	Windows XP 이상의 OS

13) USB 주변 장치와의 호환	마우스, USB 플래시

드라이브, 바코드 리더

14) 순간 가열 가능 여부	가능

15) 전기인증	IEC, CE

2. CFX96 광학 검출기 및 FAST 반응 모듈	1 set

1) FAST 반응 모듈

(1) 최대 온도 변화 속도	5℃/초

(2) 평균 온도 변화 속도	3.3℃/초

(3) 가열/냉각 방식	펠티어소자

(4) 상부가열온도	105℃ 까지

(5) 온도

범위	0-100℃

정확도	± 0.2 ℃

균일도	± 0.4 ℃

(6) 온도 구배 가능 여부	가능

범위	30℃ - 100℃

구배범위	1℃ - 24℃

2) 광학 검출기

(1) 광원	6 filtered LEDs

(2) 광학 검출기	6 filtered photodiodes

(3) 여기 및 검출 범위	450 - 730 nm

(4) 감도	1 copy의 유전자까지 검출

가능

(5) 멀티플렉스	1개 tube에서 5개 유전자

동시 검출

(6) 검출범위	10 orders of magnitude

(7) 사용 가능한 형광 염료	EvaGreen, SYBR Green I,

FAM; TET, HEX, VIC, JOE,

Cy3; TAMRA; TexasRed,

ROX; Cy5, LC640; LC670,

Quasar705

3. CFX Manager 소프트웨어                                                1 copy

1) OS	Windows XP Professional,

Windows Vista Professional

2) 자료 분석

(1) 표준 검량선(standard curve)을 이용한 PCR 정량

(2) 온도별 Melt curve 분석 및 상대정량 분석(ΔCt)에 의한 유전자 발현 분석

(3) 다수의 기준 유전자(reference gene) 및 반응 효율을 이용하여 직접 분석할 수 있는

표준화 발현 분석 (ΔΔCt)

(4) 여러 개의 결과 파일(최대 5,000-well)을 하나로 묶어 분석할 수 있기 때문에 샘플

분석의 제약이 없음.

(5) 대립인자 분석(SNP genotyping) 및 End-point 분석이 가능

(6) 정확한 데이터 분석 및 통계 분석 기능

(7) 온도 구배(thermal gradient) 기능으로 다양한 조건의 실험을 동시에 수행 가능

(8) 유전자 발현량에 대한 정량 분석 결과를 그래프 및 통계 수치로 표현

(9) 그래픽 처리된 프로토콜 표현 및 메뉴 설정 방식의 프로토콜 편집 기능

3) 자료 변환

(1) 손쉽게 마우스를 이용하여 모든 그래프와 스프레드시트를 저장, 복사, 인쇄하는 것이

가능함.

(2) 마이크로소프트사의 엑셀 프로그램으로 직접 변환이 가능

(3) 그래프와 자료 등을 마이크로소프트사의 엑셀, 워드, 파워포인트 파일로 직접 복사

및 붙여넣기가 가능

(4) 사용자가 원하는 보고서 형태에 프로토콜, 결과 그래프, 스프레드시트 등을 포함시킬

수 있으며, PDF 파일 형태로 저장 및 출력이 가능

4. 데이터 처리용 PC 시스템	1 copy

CPU(Pentium Dual Core-2.5GHz), 1GB-RAM, 250GB HDD, Super-Multi ODD, LAN-Card,

LCD Monitor, Windows XP Professional or Vista Professional

C. Consist of(per 1Set)

1. C1000 PCR 반응 블록 조절기 (온도 구배 기능)	1 set

1) 크기 (W x D x H)	33cm x 46cm x 21cm

2) 무게	10.9 kg

3) 표시창	12 x 9cm, 고해상도 컬러

4) 입력전압	110~250VAC / 50~60Hz,

400W maximum

5) PCR 면허 보유 여부	보유

6) 통신	5 USB A, 1 USB B

7) 저장 용량	기기 내 1000개의 프로그램

저장

8) 온도 조절 방식	Calculated & Block

9) 프로그램 입력 방법	그래픽 입력 및 텍스트

입력, 자동 실험 조건 입력

10) 보안 기능	폴더에 암호 지정 가능,

로그인 시 암호 지정

11) 문서 출력 내용	기기 작동 기록 및 시스템

에러 기록

12) PC와의 호환	Windows XP 이상의 OS

13) USB 주변 장치와의 호환	마우스, USB 플래시

드라이브, 바코드 리더

14) 순간 가열 가능 여부	가능

15) 전기인증	IEC, CE

2. CFX96 광학 검출기 및 FAST 반응 모듈	1 set

1) FAST 반응 모듈

(1) 최대 온도 변화 속도	5℃/초

(2) 평균 온도 변화 속도	3.3℃/초

(3) 가열/냉각 방식	펠티어소자

(4) 상부가열온도	105℃ 까지

(5) 온도

범위	0-100℃

정확도	± 0.2 ℃

균일도	± 0.4 ℃

(6) 온도 구배 가능 여부	가능

범위	30℃ - 100℃

구배범위	1℃ - 24℃

2) 광학 검출기

(1) 광원	6 filtered LEDs

(2) 광학 검출기	6 filtered photodiodes

(3) 여기 및 검출 범위	450 - 730 nm

(4) 감도	1 copy의 유전자까지 검출

가능

(5) 멀티플렉스	1개 tube에서 5개 유전자

동시 검출

(6) 검출범위	10 orders of magnitude

(7) 사용 가능한 형광 염료	EvaGreen, SYBR Green I,

FAM; TET, HEX, VIC, JOE,

Cy3; TAMRA; TexasRed,

ROX; Cy5, LC640; LC670,

Quasar705

3. CFX Manager 소프트웨어                                                1 copy

1) OS	Windows XP Professional,

Windows Vista Professional

2) 자료 분석

(1) 표준 검량선(standard curve)을 이용한 PCR 정량

(2) 온도별 Melt curve 분석 및 상대정량 분석(ΔCt)에 의한 유전자 발현 분석

(3) 다수의 기준 유전자(reference gene) 및 반응 효율을 이용하여 직접 분석할 수 있는

표준화 발현 분석 (ΔΔCt)

(4) 여러 개의 결과 파일(최대 5,000-well)을 하나로 묶어 분석할 수 있기 때문에 샘플

분석의 제약이 없음.

(5) 대립인자 분석(SNP genotyping) 및 End-point 분석이 가능

(6) 정확한 데이터 분석 및 통계 분석 기능

(7) 온도 구배(thermal gradient) 기능으로 다양한 조건의 실험을 동시에 수행 가능

(8) 유전자 발현량에 대한 정량 분석 결과를 그래프 및 통계 수치로 표현

(9) 그래픽 처리된 프로토콜 표현 및 메뉴 설정 방식의 프로토콜 편집 기능

3) 자료 변환

(1) 손쉽게 마우스를 이용하여 모든 그래프와 스프레드시트를 저장, 복사, 인쇄하는 것이

가능함.

(2) 마이크로소프트사의 엑셀 프로그램으로 직접 변환이 가능

(3) 그래프와 자료 등을 마이크로소프트사의 엑셀, 워드, 파워포인트 파일로 직접 복사

및 붙여넣기가 가능

(4) 사용자가 원하는 보고서 형태에 프로토콜, 결과 그래프, 스프레드시트 등을 포함시킬

수 있으며, PDF 파일 형태로 저장 및 출력이 가능

4. 데이터 처리용 PC 시스템	1 copy

CPU(Pentium Dual Core-2.5GHz), 1GB-RAM, 250GB HDD, Super-Multi ODD, LAN-Card,

LCD Monitor, Windows XP Professional or Vista Professional

D. Remarks

1. 영문 매뉴얼                                                             1 copy

2. 보증기간 : 5년

2. 숙달된 엔지니어에 의한 설치 및 전문 경력자에 의한 사용자 교육 진행.