물 품 규 격 서

□ 입찰공고번호 : (학)일송학원 관리국 제2025-117-1호

□ 입찰건명 : 진단검사의학과 Thermal Cycler, Real Time DNA 시약 구매조건부 장비 임차

□ 수요기관 : 한림대학교 강남성심병원

□ 납품장소 : 수요기관 희망장소 입고도

□ 물품내역 등

연번	품명(영문, 국문)	규격 및 사양	수량	단위	WARRANTY 기간
1	Thermal Cycler, Real Time DNA (실시간 유전자 증폭장치)	하기 참조	1	set	5년

A. Features

1. 컴퓨터를 이용하여 PCR 진행 과정을 실시간으로 검출하여 정량 분석을 시행 할 수 장비이다.

2. 사용자가 이용하는 중합효소 및 프라이머의 특징과 반응 산물의 길이에 따라 실험 조건을 자동으로 설정할 수 있는 자동 프로토콜 설정 기능이 내장되어 있어 손쉽게 실험 조건을 설정할 수 있다.

3. 다양한 소모품 브랜드를 사용할 수 있어서 소모품 비용을 절감할 수 있다.

4. 샘플 데이터는 언제든 재분석이 가능하며, 원본 파일로도 볼 수 있다.

5. 컴퓨터의 연결없이 운영이 단독으로 장비의 운영이 가능하다.

6. 사용자가 이용하는 중합효소 및 프라이머의 특징과 반응 산물의 길이에 따라 실험 조건을 자동으로설정할 수 있는 자동 프로토콜 설정 기능이 내장되어 있어 손쉽게 실험 조건을 설정할 수 있다.

7. 샘플이 위치한 플레이트의 상단부분을 가열하는 Heated lid 라는 구조로 반응용액의 기화를 최소화하기에 매우 효과적이다.

B. Specifications

1.실시간 유전자 분석 시스템

1) 크기 (W*D*H)	: 400 X 500 X 400 mm or less

2) 무게 (kg)	: 26 kg or less

3) 샘플 처리 양	: 최대 96개 이상

4) 반응 볼륨	: 10 ~ 25 ul or more

5) communication interface	: USB, Internet or more

6) Excitation source	: 6 filtered LED's in optics shuttle

7) Excitation/Detection range	: 450~700nm / 500~750nm or less

8) Filters/Colors	: 6 color but only 5-color multiplex capability

9) Detector	: 6 photodiodes

10) Heating Element	: Peltier

11) Heating Conductor	: Metal Block

12) Cooling Mechanism	: Peltier

13) Max Ramp Rate	: 5℃/sec or more

14) Temperature Accuracy	: +/- 0.25℃

15) Temperature Range	: 0~100℃

16) Fomat	: 96 well plate

17) Run time (PCR) approximately for 40 cycles  : 35 min

2. 시스템 수행 능력

1) Gene expression, SNP genotyping, CNV, Mutation scanning, MicroRNA profiling

HRM, Mutation detection, Protein thermal shift, Methylation analysis등의 적용 가능해야 함

2) 역학 범위: 10 logs 이상

3) 민감도 (해상도) : 한가지 반응의 타겟 물질에서 1.5배까지의 차이를 검출 가능해야 함

4) 민감도 (DNA 수량) : 1 copy 이상

5) 다중분석 : 6 가지 이상의 타겟 물질까지 검출 가능해야 함

6) 장비 구성 : 시스템, 퍼스널컴퓨터에 데이터 저장

7) 장비스크린에서 실시간 증폭곡선확인 가능해야함.

3. 소프트웨어

1) 복잡한 다중색상 또는 다중시료 실험을 쉽게 실험 할 수 있도록 Plate를 설정이 가능해야 함

2) Genotyping 실험시 분별하기 어려운 결과를 cycle별로 Tracing 기능이 가능해야 함

3) 상대정량 소프트웨어를 이용하여 유전자 발현분석이 가능해야 함

4) 실험 문제 해결을 위한 raw 데이터와 멀티컴포넌트 알고리즘을 제공하여 트러블슈팅 시 정확한 결과

분석을 위한 환경을 제공하여야 함

5) Online ecosystem / Communication interface

C. Consist of(per 1Set)

1. 실시간 유전자 분석 시스템     – 1 SET

2. 소프트웨어                    – 1 SET

3. 데이터 처리용 PC              – 1 SET

D. Remarks

1. 숙달된 엔지니어에 의한 설치 및 전문 경력자에 의한 사용자 교육 진행.