물 품 규 격 서

□ 입찰공고번호 : (학)일송학원 관리국 제2025-132-1호

□ 입찰건명 : 진단검사의학과 Extractor System, DNA/RNA Protein 시약 구매 조건부 장비 임차

□ 수요기관 : 한림대학교 동탄성심병원

□ 납품장소 : 수요기관 희망장소 입고도

□ 물품내역 등

연번	품명(영문, 국문)	규격 및 사양	수량	단위	Warranty 기간
1	Extractor System, DNA/RNA Protein (유전자 추출 장치)	하기 참조	2	SET	1년 5개월 (계약기간 종료 시 까지)

◯ Features

본 장비는 spin column을 이용하여 생물학적 샘플로부터 핵산 및 단백질을 추출/정제하는 용도로 설계되었다. 본 장비를 이용하여 핵산 및 단백질을 추출할 경우 매뉴얼 과정을 그대로 따르게 되므로 자동화 후에도 매뉴얼 방식과 동등한 실험결과 보장된다. 샘플은 동시에 12개까지 처리가 가능하다.

a. 내장된 원심분리기와 고온교반기를 이용하여 spin column 방식으로 추출함.

b. 설치와 사용이 쉽고 추가되는 실험에 대하여 온라인에서 자동화 프로토콜을 무료로 다운받아 사용 가능.

c. 수위측정센서와 터치스크린 탑재

◯ Specifications

1. 전원                : 220–240V AC, 50–60 Hz, 650 VA (Europe)

2. 사용환경온도        : 18–28ºC

3. 사용환경습도        : 상대습도 10–75% (noncondensing)

4. 보관온도            : 15ºC ~ 30ºC

5. 시료분주장치        : Syringe size 1ml, Pipetting range 5–900 µl

6. 원심분리기          : 12,000 x g maximum, Swing-out rotor, maximum 45° 12 rotor positions

7. 시료처리능력        : 동시에 12샘플까지

8. 터치스크린          : Transmissive TFT, 64 x 86 x 6.5, white LED backlight, high brightness

9. 크기	: 650mm (W) x 570mm (H) x 620mm (D)

10. 무게	: 70.5 kg

◯ Consist of (Total)

1. 본체                         2 System

◯ Remarks

1. Warranty : 1년 5개월 (계약기간 종료 시 까지)

□ 과업내용 및 준수사항

1. 과업내용

1) 계약상대자는 계약체결 후 본 물품규격서에 기재된 규격‧사양과 일치하는 장비를

수요기관이 요구하는 시기와 장소에 납품 및 설치 완료합니다.

2) 계약상대자는 수요기관의 발주에 따라 계약된 시약(소모품)을 수요기관이 요구하는

장소에 납품합니다.

3) 계약상대자는 계약기간 동안 장비의 유지보수를 부담합니다.

4) 계약상대자는 수요기관 요청 시 한림대학교의료원 병원정보시스템과 연계하여

업무를 진행할 수 있는 시설 및 환경을 갖추어야 하며, 한림대학교의료원 병원

정보시스템 사용이 가능하고 수요기관에서 요청하는 사항을 처리할 수 있는 담당자로

하여금 납품할 수 있도록 하여야 합니다.

2. 준수사항

1) 계약상대자는 시약(소모품) 구매 조건부 장비 임대 업무를 수행함에 있어 관계법령

및 발주기관의 규정을 준수하여야 합니다.

2) 계약상대자는 발주기관의 증빙 서류, 기타 업무에 필요한 서류 제출 요구에 성실히

협조하여야 합니다.

3) 시약(소모품) 운송 및 보관 시 사고가 발생하면 계약상대자는 발주기관의 입장에서 의무를

다하여야 하고, 조속한 시일 내에 사고가 해결되어 일정에 차질이 발생하지 않도록

적극적으로 협조하여야 합니다.

4) 계약기간 중 계약된 품목의 수입금지, 생산중단 등의 사유로 납품이 불가능할            때에는 필요한 증빙서류를 첨부하여 사전에 수요기관의 승인을 받아야 합니다.

5) 계약상대자의 폐업, 자격상실, 등록취소, 업무정지, 기타 유관 기관의 인·허가 취소

또는 업무의 일부를 행할 수 없거나 행할 수 없게 될 우려가 있는 경우에는 즉시

발주기관에 이를 통지하여야 하며, 수요기관의 시약(소모품) 구매 조건부 장비 임차

도입 일정에 지장을 초래하지 않도록 신속한 조치를 취하여야 합니다.

6) 계약상대자는 시약(소모품) 구매조건부 장비 임대 업무 건에 대하여 언제나 신의성실의

의무를 다하여야 합니다.

3. 기타사항

1) 계약상대자는 계약 이행과정에서 취득한 각종 정보를 발주기관의 사전 승인 없이

계약 종료 이후에도 제3자에게 누설하거나 사적으로 이용하여서는 아니 됩니다.

2) 본 물품규격서에 명시되지 아니한 사항이라 하더라도, 시약(소모품) 구매조건부 장비 임차

업무를 위하여 필요한 사항은 계약상대자의 책임으로 이행하여야 하며, 추가적

비용이 발생하는 경우에는 발주기관과 사전 협의하여 처리하여야 합니다.