물 품 규 격 서

□ 입찰공고번호 : (학)일송학원 관리국 제2025-133-1호

□ 입찰건명 : 진단검사의학과 Thermal Cycler, Real Time DNA 시약 구매 조건부 장비 임차

□ 수요기관 : 한림대학교 동탄성심병원

□ 납품장소 : 수요기관 희망장소 입고도

□ 물품내역 등

연번	품명(영문, 국문)	규격 및 사양	수량	단위	Warranty 기간
1	Thermal Cycler, Real Time DNA (실시간유전자증폭장치)	하기 참조	1	SET	5년 (계약기간 종료 시 까지)

◯ Features

1. 본 장비는 독특한 centrifugal rotary 방식으로 디자인되어 정확한 real-time thermo-optic 분석을

요구하는 방법에 매우 적합하다.

2. 본 장비의 디자인은 real-time 분석의 결정적인 요소인 well 간의 광학 차이를 최소화하고, 온도의

균일성을(±0.02℃) 이루게 한다. 또한 이러한 디자인은 빠른 결과 수집을 가능하게 하고, High

Resolution Melt (HRM)과 같은 진보된 방법을 제시한다.

3. 본 장비는 다양한 활용 방법을 가진 실시간 유전자 증폭장치로,

- Quantification, end-point, association/disassociation (i.e. melting/annealing) kinetics, 핵산의 농도

측정 등과 같은 다양한 활용 방법을 가진다.

- 포함된 소프트웨어는 가장 정확하고 편리한 real-time 분석 방법을 제공한다.

- UV와 infra-red 파장 사이의 6개의 channel 포함한 광범위한 광학 범위를 가진다.

- 다양한 tube format으로 반응 시 교체가 가능하다.

4. 본 장비의 소프트웨어는 다양한 분석 방법을 제공한다.

- REST

- delta-delta CT

- LinReg

- Comparative Quantification

- Standard Curve Quantification

- 2 Standard Curve Relative Quantification

게다가, 개별적인 반응에 대한 증폭 효율의 확인이 가능하고 외부에서 raw data의 분석이 가능하다.

5. DNA 농도 측정

PicoGreen, RiboGreen 등과 같은 형광 dye를 이용하여 핵산 농도를 측정할 수 있다. 모든 모델에 적용되어 있는 분석 소프트웨어를 이용하여 사용할 수 있다.

◯ Specifications

1. 실시간 유전자 증폭장치	1 SYSTEM

1) 광 장치

* 발광원 (빛을 내는 장치) : 각기 다른 6개의 LED에 의해서 빛을 발산한다.

* 검출: 민감도가 높은 장치인 Photo Multiplier Tube(PMT)에 의해 검출한다.

* 발광원과 검출 장치에 의해 사용가능한 파장과 형광물질들

Channel	Excite nm/Detect nm	Example fluorophores detected

Green	570/510	FAM, SYBR Green 1, Fluorescein, EvaGreen,	Alexa Fluor 488 etc.

Yellow	530/555	JOE, VIC, HEX, TET, Yakima Yellow, CAL Fluor	Gold 540/Orange 560, Alexa Fluor 532 etc.

Orange	585/610	ROX, Cy3.5, Redmond Red, Alexa Fluor 568, CAL	Fluor Red 610

Red	625/660	Cy5, Quasar 670, LCRed650, Texas Red, CAL	Fluor Red 635 etc.

Crimson	670/710	Quasar 705, LCRed705, Alexa Fluor 680 etc.

2) 온도장치

* 온도의 균일성 : ±0.01℃

* 온도의 분해능력(사용가능한 온도세팅) : ±0.02℃

* 사용가능한 온도 범위 : 상온 ~ 99℃

* 초당 상승할 수 있는 최대 온도 : 10℃/sec (Air)

3) 기기

* 사용가능한 샘플 수 : 최대 100 samples

* 로터(사용가능한) : 교환 가능하고, 각 로터는 36 well, 72 well, 100 well 가 있다.

30uL x 100 well – GeneDisc 100 (heat-sealed plate)

0.1mL x 72 well – GeneDisc 72 (heat-sealed plate)

0.1mL x 72 well - 0.1mL strip tubes (strips of 4, matching caps)

0.2mL x 36 well - 0.2mL tube (attached cap, domed or flat standard PCR tubes)

* 사용가능한 시약 총량 : 5 ~ 100ul (rotor and protocol dependent), 일반적인(32well)로터 사용 시 20uL

* 구동시간(40cycler시) : 40분 ~ 1.5시간 (일반적인 실험에서)

* 크기 및 중량: 370mm(W) x 275mm(H) x 420mm(D), Open door 560mm(D), Weight : 14Kg

* 요구 전력 : 100~120 VAC @ 5Amps, 200-240 VAC @ 3Amps (50/60Hz)

* 기기 색상 : Outback Red or Bondi Blue

* 분석을 위해 요구되는 컴퓨터의 최소 사양 : Pentium IV, 2 GHz, 512 MB RAM,

Windows XP operating system,

USB or Serial Port required.

2. Analysis Software	1 COPY

본 장비의 분석 소프트웨어는 현존하는 실시간 유전자 증폭장치의 분석 방법에서 가장 진보한 소프트웨어이며, 사용자(요구자)의 요구에 의해 최상의 분석 방법을 계속 개발하며, 온라인상에서 무료로 공급받아 쉽게 설치할 수 있다. 사용 가능한 분석 툴에는 아래의 분석 방법을 사용할 수 있다.

* Standard Curve Quantitation

* 2 Standard Curves Relative Quantitation

* Delta Delta Ct Relative Quantitation

* Comparative Quantitation

* Relative Expression Software Tool (REST)

* LinReg (Assumption-Free Analysis)

* Melt Analysis

* End-Point Analysis

* Allelic Discrimination

* Scatter Graph Analysis

* Concentration Analysis

3. 기기 관련 소모품들 : Rotor 및 tube pack	1 Pack

◯ Consist of (Per 1Set)

1. 실시간 유전자 분석장치	1 SET

2. 구동 및 분석 소프트웨어	1 COPY

3. 관련 소모품	1 SET

◯ Remarks

1. Warranty : 5년 (계약기간 종료 시 까지)

□ 과업내용 및 준수사항

1. 과업내용

1) 계약상대자는 계약체결 후 본 물품규격서에 기재된 규격‧사양과 일치하는 장비를

수요기관이 요구하는 시기와 장소에 납품 및 설치 완료합니다.

2) 계약상대자는 수요기관의 발주에 따라 계약된 시약(소모품)을 수요기관이 요구하는

장소에 납품합니다.

3) 계약상대자는 계약기간 동안 장비의 유지보수를 부담합니다.

4) 계약상대자는 수요기관 요청 시 한림대학교의료원 병원정보시스템과 연계하여

업무를 진행할 수 있는 시설 및 환경을 갖추어야 하며, 한림대학교의료원 병원

정보시스템 사용이 가능하고 수요기관에서 요청하는 사항을 처리할 수 있는 담당자로

하여금 납품할 수 있도록 하여야 합니다.

2. 준수사항

1) 계약상대자는 시약(소모품) 구매 조건부 장비 임대 업무를 수행함에 있어 관계법령

및 발주기관의 규정을 준수하여야 합니다.

2) 계약상대자는 발주기관의 증빙 서류, 기타 업무에 필요한 서류 제출 요구에 성실히

협조하여야 합니다.

3) 시약(소모품) 운송 및 보관 시 사고가 발생하면 계약상대자는 발주기관의 입장에서 의무를

다하여야 하고, 조속한 시일 내에 사고가 해결되어 일정에 차질이 발생하지 않도록

적극적으로 협조하여야 합니다.

4) 계약기간 중 계약된 품목의 수입금지, 생산중단 등의 사유로 납품이 불가능할            때에는 필요한 증빙서류를 첨부하여 사전에 수요기관의 승인을 받아야 합니다.

5) 계약상대자의 폐업, 자격상실, 등록취소, 업무정지, 기타 유관 기관의 인·허가 취소

또는 업무의 일부를 행할 수 없거나 행할 수 없게 될 우려가 있는 경우에는 즉시

발주기관에 이를 통지하여야 하며, 수요기관의 시약(소모품) 구매 조건부 장비 임차

도입 일정에 지장을 초래하지 않도록 신속한 조치를 취하여야 합니다.

6) 계약상대자는 시약(소모품) 구매조건부 장비 임대 업무 건에 대하여 언제나 신의성실의

의무를 다하여야 합니다.

3. 기타사항

1) 계약상대자는 계약 이행과정에서 취득한 각종 정보를 발주기관의 사전 승인 없이

계약 종료 이후에도 제3자에게 누설하거나 사적으로 이용하여서는 아니 됩니다.

2) 본 물품규격서에 명시되지 아니한 사항이라 하더라도, 시약(소모품) 구매조건부 장비 임차

업무를 위하여 필요한 사항은 계약상대자의 책임으로 이행하여야 하며, 추가적

비용이 발생하는 경우에는 발주기관과 사전 협의하여 처리하여야 합니다.