(별지 1) 물품규격서

물 품 규 격 서

□ 입찰공고번호 : (학)일송학원 재단 관리국 제2025-216호

□ 입찰건명 : 진단검사의학과 Automated Microbiological ID & AST System

시약 구매조건부 장비 임차

□ 수요기관 : 한림대학교한강성심병원

□ 납품장소 : 수요기관 희망장소 입고도

□ 물품내역 등

연번	품명(영문, 국문)	규격 및 사양	수량	단위	WARRANTY 기간
1	Automated Microbiological ID & AST System (미생물 동정 및 감수성 검사 자동화 장비)	하기 참조	1	Set	5년

A. Features

1. 세균의 신속한 ID(동정)과 AST(항생제 감수성 시험)을 위한 자동화 장비

2. 기질 시약의 준비 과정 없이, 모든 시약이 건조 분말 상태로 도포되어 있어 사용할 수 있는 판넬 형태로

추가 시약 교체 및 Oil 도포가 필요 없음.

3. 판넬에 바코드가 부착되어 있어 라벨을 따로 할 필요 없음.

4. 아이콘 인터페이스가 사용자 위주로 매우 쉽고 편리하게 구성.

5. Epicenter 프로그램과 연결되어 빠른 결과 보고 및 통계 분석이 용이.

6. CLSI, SFM, Din, BSAC등의 기준으로 BD Expert Rule를 적용하며, Customized Rule도 세팅하여 검사실

상황에 맞는 검사 결과의 제공 가능

7. Indicator 램프와 모니터 화면, 청각 알람을 통해 즉각 결과 통보.

8. 장비의 각 판넬을 위한 독립적인 초소형 연산 처리(Microprocessors).

B. Specifications

1. 검사 방법 : 빛, UV

2. 기질의 종류 : Fluorogenic, Carbohydrates, Esculin, Carbon Sources, Chromogenic, Conventional

3. 판독 범위 : 그람 양성 판넬 160 taxa, 그람 음성 판넬 140 taxa, 이스트 판넬 65 taxa

4. 판독 간격 : 20분

5. 최대 장착 용량 : 50 판넬 / unit

6. 동정(ID) 수행능력

구분			Agreement	No Agreement	No ID
그람 양성	Genus Level		99.1 %	0.3 %	0.6 %
	Species Level		95.4 %	3.9 %	0.7 %
그람 음성	Genus Level		97.3 %	2.1 %	0.6 %
	Species Level		95.7 %	3.6 %	0.7 %
이스트	Genus/Species	SAB	95.2 %	3.8 %	1.0 %
	Genus/Species	TSA	96.5 %	2.7 %	0.8 %

7. 감수성(AST) 수행능력

구분	Essential Agreement	Categorical Agreement
그람 양성	95.7 %	97.4 %
그람 음성	96.3 %	98.1 %

8. 장비 사양

1) Physical 수치

높 이	21. in (535 mm)
너 비	32 in (815 mm)
깊 이	30 in (765 mm)
무게 – 빈상태	118 lb (53.5 kg)
무게 – 채운 상태	127 lb (57.6 kg)

2) 전기적 필요 조건

전 압	100 – 240 VAC
전 류	6 Amp
주파수	50/60 Hz
열	18°C: 648, 24°C: 464, 30°C: 287 (Btu/hr)

3)  환경 요건

온 도	18°C – 30°C (64.4°F – 86°F)
습 도	20% – 80% RH, non-condensing
위 치	바닥 면에 위치, 직사광선 및 열 노출 방지

최대(최고점) 파장

428 nm ~ 623 nm, 육안으로 가능한 스펙트럼

367 nm, UV Excitation

410 nm — 640 nm Band pass, UV Emission

4) 광학적 특성

No.	Type	CAT #	Description	Packing
1	기본 장비	443624	-	1unit
2	Starter Group	443625	Starter Kit ú PC & Power Cord ú Instrument Power Cords ú Monitor Mounting Arm Assembly & Instructions ú Socket Head Cap Screws ú Barcode Scanner & Configuration Guide ú USB cables ú Hans free scaner stand ú 25ul fixed volume pipette & stand ú 50ul fixed volume pipette & stand ú 200ul pipette tips with filter ú Panel Transport Caddy ú Inoculation Station ú Air Filter ú Blank USB Key	1kit
3	탁도계	440910	Spec Nephelometer ú Specification Range........................ McFarland 0.5 ~ 4.0 Instrument Ambient Operating Conditions: 20 to 30°C Accuracy.................... + 0.2 McFarland Unit Reproducibility .......... + 0.1 McFarland Unit Storage Temperature Range (Instrument and calibration tube): 20 to 30°C Battery........................ 9 V Alkaline Battery Life................. 1 Year (typically) Sample Tube Size...... 16.17 mm dia.Flat bottomed glass tube	1unit
		440911	Spec Nephelometer Calibrators	1Set

C. Consist of(per 1Set)

D. Remarks

1. 사용자가 원하는 장소에 설치 및 사용자 교육 실시

2. 판매장비 Warranty 5년 및 장비 임차기간 중 장비 A/S 처리